Оренбургская государственная медицинская Академия

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Кафедра клинической лабораторной диагностики

Копылов Ю.Н., Белова М.А., Чернов А.Н.

Современные методы анализа

клеток системы крови

Учебно-методическое  пособие для врачей

Оренбург 2011

Методическое пособие составлено сотрудниками кафедры клинической лабораторной диагностики (зав. кафедрой, профессор Ю.Н.Копылов), Оренбургской государственной медицинской академии министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации»  (ректор – профессор В.М.Боев)

.

Пособие предназначено для врачей, врачей-интернов, клинических ординаторов, студентов старших курсов медицинских вузов.

Современные методы анализа клеток системы крови

Количественный состав и морфология клеток крови у человека в норме характеризуются достаточно высокой стабильностью, которая связана с постоянством действия регуляторных механизмов, направленных на поддержание гомеостазиса. Поэтому изучение различных изменений в системе крови при заболеваниях имеют важное диагностическое значение. В медицинской практике наибольшее распространение имеет общеклинический анализ крови, который включает определение концентрации гемоглобина, подсчет содержания эритроцитов, вычисление цветового показателя, подсчет количества лейкоцитов, лейкоцитарной формулы и исследование скорости оседания эритроцитов. Этот анализ проводят в большинстве случаев первичного обследования в амбулаторных условиях и при многих видах медицинской экспертизы, а также практически всем стационарным больным.

Изменения крови при заболеваниях крайне разнообразны и зависят от тяжести процесса, общей реактивности организма и сопутствующих осложнений. При анализе гематологических изменений необходимо учитывать, что существенное влияние могут оказывать различные лечебные и диагностические воздействия: медикаментозное лечение, оперативные вмешательства, физиотерапия, лучевая терапия, диагностические процедуры. При гематологической патологии исследования клеток крови приобретают первостепенное диагностическое значение.

Лабораторное обследование необходимо проводить с учетом клинических данных и состояния больного. С помощью показателей клеток крови проводится дифференциальная диагностика, выбирается схема лечения, наблюдаются результаты терапии и так далее.  В сложившейся к настоящему времени системе клинического мышления  гематологические данные имеют очень важное значение, так как являются одним из существенных элементов характеристики клинико-физиологического статуса больного и динамики развития болезни. Использование результатов исследования крови составляет неотъемлемое звено процесса диагностики и последующего наблюдения за результатами развития патологического процесса на фоне проводимых лечебных мероприятий. Изменения клеточного состава периферической крови наблюдаются не только при патологии, но и при различных физиологических состояниях организма. На показатели крови могут оказать влияние физическая и эмоциональная нагрузка, сезонные, климатические, метеорологические условия, время суток, прием пищи и т.д. Чтобы устранить влияние этих факторов кровь для повторных анализов необходимо брать в одних и тех же условиях.

Для подсчета и анализа клеток крови используют как ручные микроскопические методы, так и гематологические счетчики разного уровня автоматизации. За последние 15-20 лет произошло существенное развитие технологии и аппаратуры для автоматического исследования клеток на принципе проточной цитометрии. В развитых странах мира автоматический анализ крови почти полностью заменил ручные и полуавтоматические методы.

### Условия взятия, хранения и доставки образцов крови

Правильному проведению процесса сбора образцов крови должно уделяться большое внимание, чтобы гарантировать надежность и точность лабораторных исследований. К сожалению, часто наблюдается недостаточное внимание к данному аспекту обследования. Возникающие при этом погрешности трудно поддаются контролю по той причине, что они часто имеют внелабораторное происхождение.

Лаборанты, производящие взятие крови, а также работники процедурных кабинетов и дежурный персонал должны располагать всем необходимым, чтобы обеспечить сбор материала в соответствии с Методическими рекомендациями Минздрава (1979) и требованиями инструкций при проведении специальных исследований.

На гематологические показатели могут оказывать влияние большое число различных факторов, поэтому взятие проб должен быть по возможности максимально стандартизировано. Такие данные, как возраст, пол, активность пациента, должны обязательно учитываться. Концентрация гемоглобина и гематокрит у постельных больных снижены примерно на 6%. Пациенты с диареей и рвотой при поступлении в стационар могут находиться в состоянии дегидратации и гемоконцентрации. После регидратации может наблюдаться значительное снижение гемоглобина и гематокрита, что ошибочно может быть принято за кровопотерю. Другие факторы, например, физические нагрузки, тревога, курение, прием медикаментов, могут оказывать существенный эффект на некоторые гематологические параметры. В отдельных случаях должны учитываться даже суточные колебания значений анализов.

На точность и правильность результатов во многом могут оказать влияние техника взятия крови, используемые при этом инструменты (иглы, скарификаторы и др.), пробирки, в которые осуществляется забор, а в последующем происходит хранение и транспортировка. Не последнюю роль играет также выбор антикоагулянта.

При венозном взятии крови, которому отдается предпочтение, игла должна быть достаточно большого диаметра и иметь короткий срез, чтобы не травмировать противоположную стенку вены и избежать гемолиза. При наложении жгута давление в вене должно обеспечивать минимальный стаз, при котором клетки не повреждаются.

Стеклянные пробирки часто несут на поверхности следы детергентов, а также обладают способностью обмениваться ионами с кровью. Моноциты в той или иной степени прилипают к поверхности стекла, что может сказаться на результатах анализов. Пробирки, бывшие долго в употреблении, имеют поврежденную поверхность, что при транспортировке и центрифугировании травмирует клеточные элементы. Это в некоторых случаях отражается на результатах иммунологического фенотипирования клеток, а также может привести к гемолизу эритроцитов, изменению их кислотной и осмотической резистентности. Этого можно избежать, если для проведения определенных анализов использовать пластиковую лабораторную посуду.

Антикоагулянты требуются при взятии крови в большинстве случаев гематологических исследований. Наиболее часто используют дикалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), тринатрий-цитрат и гепарин. Первые два вещества ингибируют коагуляцию путем удаления кальция из крови; гепарин действует путем образования неактивного комплекса с антитромбином III плазмы, который является ингибитором образования тромбина.

Цитрат натрия - антикоагулянт выбора при исследованиях свертывающей системы крови и функции тромбоцитов. ЭДТА - предпочтительный антикоагулянт при подсчете форменных элементов крови с использованием автоматических гематологических анализаторов. Гепарин является лучшим антикоагулянтом для определения осмотической резистентности эритроцитов и функциональных исследований лейкоцитов, включая ряд тестов с иммунологическими маркерами. Особенностью действия этого антикоагулянта является способность максимально предотвращать гемолиз. Использование гепарина нецелесообразно при подсчете лейкоцитов и тромбоцитов, так как он полностью не предотвращает агрегацию клеток. Мазки, приготовленные из гепаринизированной крови и окрашенные по Романовскому, имеют голубоватый фон.

Несоответствие концентрации антикоагулянта объему взятой крови, недостаточно тщательное смешивание могут привести к значительным ошибкам, в том числе повлечь за собой неточное определение концентрации клеточных элементов, искажение морфологической структуры клеток. В этом также заключается наиболее часто встречающийся источник ошибок при исследовании свертывающей системы крови. Использование коммерческих вакуумных пробирок (vacutainers - вакуумтейнер), заполненных точным объемом и определенной, соответствующей концентрацией необходимого в конкретном случае антикоагулянта, сводит эти ошибки к минимуму. Кровь с антикоагулянтом может сохраняться при 4° С в течение 24 ч без каких-либо существенных изменений числа и морфологии клеток. Тем не менее, гематологические исследования рекомендуется проводить как можно раньше, так как патологические клетки часто менее устойчивы к хранению.

При выполнении гематологических исследований на значительном удалении от места взятия крови неизбежно возникают проблемы, связанные с неблагоприятными условиями транспортировки. Воздействие механических факторов (тряска, вибрация и т.д.), температурного режима, вероятность пролива и загрязнения проб могут оказывать влияние на качество анализов. Для устранения этих причин при перевозках пробирок с кровью рекомендуется использовать специальные транспортные изотермические контейнеры.

### Надежность (качество) гематологических анализов

Оценка качества всех процедур, предназначенных для количественных гематологических анализов, включая как мануальную, так и автоматизированную технику, может быть интерпретирована через надежность теста. Это особенно важно при оценке клинического значения незначительных по абсолютной величине изменений. Надежность (качество) данных описывается в терминах ГОСТ 16263-70 и включает в себя следующие термины:

точность измерений - качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению. Высокая точность соответствует малым систематическим и случайным погрешностям. Точность показывает разницу между изморенной и истинной величиной, поэтому она может быть определена только при условии, что известно истинное значение. При проведении гематологических анализов четкие стандарты имеются только для измерения гемоглобина;

правильность измерений -качество измерений, отражающее близость к нулю систематических погрешностей в их результатах;

сходимость измерений - отражает близость друг к другу результатов, выполненных в одинаковых условиях (параллельные исследования, проведенные одним лицом в определенной лаборатории, в одно время, с использованием определенных измерительных приборов и т. д.);

воспроизводимость измерений - показывает вариабельность между повторными измерениями одного и того же образца в различных условиях (в разное время, в различных местах и т. п.).

Измерение, выполненное с высокой точностью, содержит мало погрешностей и является правильным. Высокая сходимость и воспроизводимость измерений не могут являться однозначными показателями их правильности и точности.

Для большинства тестов разброс величин соответствует нормальному (гауссову) распределению относительно среднего значения; следовательно, воспроизводимость может быть выражена через среднее квадратичное отклонение (SD). Чтобы сравнить результаты тестов, выраженные в различных единицах, предпочтителен коэффициент вариации (CV), который вычисляют по формуле:

SD

CV = ---------   x 100

X"

где CV - коэффициент вариации (%), SD - среднее квадратичное отклонение, X" - средняя величина.

CV может использоваться для определения воспроизводимости двух независимых друг от друга испытаний, например, подсчета эритроцитов (клеток/ л) и концентрации гемоглобина (г/дл).

### Показатель гематокрита

Гематокрит (НСТ - hematocrit, гематокритная величина) отражает долю объема крови, занимаемую эритроцитами; выражается в процентах или в виде индекса в системе СИ (л/л). Тест включает в себя центрифугирование образца крови с добавлением антикоагулянта в стандартном капилляре и измерение высоты столбика эритроцитов. Для определения гематокрита применяются как микро-, так и макрометоды.

Наиболее распространен центрифужный способ с использованием гематокритных центрифуг, например, с применением микроцентрифуги МЦГ-8, которая дает очень  высокие обороты и укомплектована капиллярными трубками и отсчетной шкалой.

При макрометоде центрифугирование проводят при 3000 об/мин в течение 30 мин. Гематокрит также измеряют по разнице в электропроводности цельной крови и плазмы при помощи специальных приборов (АГ-1). Расчетным путем гематокритный показатель определяют путем умножения среднего объема эритроцитов на число эритроцитов в крови. Этот способ наиболее часто применяется на автоматических анализаторах крови.

Определение гематокрита является точным методом оценки эритроцитарной системы; он выполняется быстро, не требует сложного инструментария, для него необходимы минимальные технические навыки. Однако надо помнить, что гематокрит отражает лишь концентрацию эритроцитов в крови, а не их общую массу в организме. Например, у пациентов с шоком за счет гемоконцентрации гематокрит может быть нормальным или даже высоким, хотя общая масса эритроцитов значительно снижена в связи с потерей крови. Следовательно, данный показатель не может быть надежным при диагностике анемии сразу после кровопотери или гемотрансфузий.

Основным источником ошибок при определении гематокрита является несоответствующая концентрация антикоагулянта, недостаточное перемешивание образца или недостаточное центрифугирование. Специальная калибровка или контрольные материалы обычно непригодны для оценки качества этого исследования. Небольшую часть столбика эритроцитов занимает плазма, оставшаяся между клетками; она составляет от 1 до 2% этого столбика, что не имеет важного клинического значения. При наличии патологических форм эритроцитов количество такой плазмы может составлять до 6 % от общего объема клеток. Обычно, чем выше гематокрит, тем больше плазмы оказывается между клетками. Макрометод в связи с относительно медленной скоростью центрифугирования приводит к менее компактной "упаковке" эритроцитов, за счет чего между ними задерживается больше плазмы. Определение такой "задержанной" плазмы можно провести при помощи добавления человеческого сывороточного радиойодированного альбумина, что позволит скорректировать гематокрит.

Способ определения гематокрита с использованием гематокритных центрифуг более удобен для использования, чем макрометод, и проводится гораздо чаще. И хотя автоматические счетчики постепенно вытесняют мануальную технику, этот метод пока еще очень необходим в тех случаях, когда счетчики недоступны. Кроме того, мануальный метод показан с целью прогнозирования возможных тромбоэмболических осложнений при гипервязкости крови. В случаях полицитемии исследование, проведенное при помощи счетчика, недостаточно надежно. Мануальный метод имеет также ценность у пациентов с измененным осмотическим давлением плазмы. У таких пациентов гематокрит не может быть использован для вычисления среднего объема эритроцитов (MCV - mean corpuscular volume); этот показатель должен определяться при помощи автоматических счетчиков, в которых клетки ресуспендируются в изотоническом растворе. При использовании как микро-, так и макрометода, воспроизводимость показателя гематокрита, если ее оценивать по коэффициенту вариации (CV), составляет примерно 2 %.

В большинстве гематологических анализаторов предусмотрена возможность определения гематокрита. В кондуктометрических типах аппаратов электронным методом измеряется средний корпускулярный объем эритроцита (MCV), эта величина умножается на количество клеток в единице объема, и вычисляется гематокрит. В лазерных проточных системах используется тот же расчетный способ. Отличие заключается только в оптической технике измерения, которая соотносит величину светового импульса, образующегося при прохождении эритроцита через лазерный луч, с клеточным объемом. В других гематологических анализаторах при продолжительном центрифугировании оптически определяется объем осевших эритроцитов. Все эти методы обеспечивают данные, очень близкие к тем, которые получаются при мануальной технике.

Концентрация гемоглобина

Определение гемоглобина в крови является одним из основных и наиболее важных лабораторных исследований. Уменьшение концентрации гемоглобина приводит к нарушениям тканевых энергетических процессов, вызывает гипоксию и заболевание анемией. Снижение гемоглобина ниже известных предельных величин несовместимо с жизнью и ведет к смерти.

Гемоглобин - интенсивно окрашенный протеин, и эта особенность используется для определения его концентрации. В качестве наиболее надежного и стандартного способа измерения рекомендуется цианметгемоглобиновый метод. В основе лежит превращение различных форм гемоглобина - оксигемоглобина, карбоксигемоглобина, метгемоглобина и небольшого количества других компонентов гемоглобина, присутствующих в эритроцитах, в одно устойчивое соединение - циангемоглобин. Эта реакция легко происходит при смешивании определенного количества крови с водным раствором железистосинеродистого калия и цианистого калия (реактив Драбкина) при комнатной температуре. Все формы гемоглобина, за исключением сульфгемоглобина, который редко имеется в значимых количествах, превращаются в цианистое производное. Реакция завершается очень быстро, а полученная окраска сохраняет устойчивость на протяжении 48 ч. После проведения реакции (обычно через 10 мин) концентрацию гемиглобинцианида определяют в спектрофотометре при 540 нм. При тех же условиях измеряют стандартный раствор, а затем вычисляют концентрацию гемоглобина. Этот показатель выражают в г/дл или в г/л. Обычно он хорошо коррелирует с гематокритом.

# Определение размеров эритроцитов

Диаметр эритроцита может быть определен путем прямого измерения отдельных клеток с помощью окуляр-микрометра или по диаметру диффракционных колец, появляющихся при прохождении света через мазок крови. Более детальные представления о размерах эритроцитов можно получить при построении кривой Прайс-Джонса. Эти относительно трудоемкие и непопулярные в лаборатории методы в настоящее время вытеснены электронными способами.

Суммация отдельных клеточных объемов дает среднюю величину объема эритроцитов, а распределение объемов с помощью электронного счетчика может быть представлено в виде гистограммы. И хотя не все лаборатории могут пользоваться этим методом, он дает возможность точно различить популяции эритроцитов разного объема у пациентов с анемией, вызванной дефицитом железа, фолиевой кислоты или витамина В12.

Вычисление индексов эритроцитов

Показатели MCV ( mean corpuscular volume, средний объем эритроцита, средний корпускулярный объем), МСН ( mean corpuscular hemoglobin, среднее содержание гемоглобина в эритроците), МСНС (mean corpuscular hemoglobin concentration, средняя корпускулярная концентрация гемоглобина), а также методы их вычисления были введены в 1929 г. Винтробом (Wintrobe, 1993).

Средний объем эритроцита (MCV) вычисляется путем деления гематокритной величины 1 мм3 крови на число эритроцитов в 1 мм3 по формуле:

Гематокрит 1 мм3

MCV= --------------------------------   (в норме  составляет 86-88 мкм3 (фл))

Число эритроцитов в 1 мм3

Результат выражают в кубических микрометрах (мкм3), или в фемтолитрах (фл). На практике средний объем эритроцита вычисляют путем умножения гематокрита (%) на 10 и деления полученного  произведения на число эритроцитов в миллионах в кубическом миллиметре крови:

Гематокрит (%) х 10

MCV=  -------------------------------------------

Число эритроцитов (млн.кл./ мм3)

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН) устанавливается по формуле:

Гемоглобин (г/ дл)  х 10

МCH = -------------------------------------------- (норма составляет 27-31 пг.)

Число эритроцитов (млн./мкл)

Результат выражают в пикограммах (пг), норма составляет 27-31 пг. Этот показатель характеризует среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците. Он аналогичен цветовому показателю, который входит в общий анализ крови и широко используется в клинике. На основе этих индексов анемии разделяют на нормо-, гипо- и гиперхромные.

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (МСНС) вычисляется путем деления концентрации гемоглобина в г/100 мл на гематокрит и умножения на 100:

Гемоглобин ( г /дл)

МCHC = --------------------------- x 100.   (в норме составляет 30-37 г/дл.)

Гематокрит (%)

Выражается этот индекс в г/дл. Различия между двумя последними индексами должны быть понятны. Первый показатель указывает на массу гемоглобина в среднем эритроците и выражается в долях грамма. (пикограммах). Второй индекс показывает концентрацию гемоглобина в среднем эритроците, т.е. соотношение содержания гемоглобина к объему клетки. Он отражает насыщение эритроцита гемоглобином и в норме составляет 30-37 г/дл. В отличие от среднего содержания гемоглобина в эритроците (МСН) МСНС не зависит от среднего клеточного объема и является чувствительным тестом при нарушениях процессов гемоглобинообразования. Информативность МСНС при железодефицитных анемиях составляет 55% (Золотницкая Р.П., 1982).

При нормохромных анемиях повышение или понижение среднего размера эритроцитов связано с соответствующим повышением или снижением массы гемоглобина, содержащегося в клетке, а средняя концентрация гемоглобина (МСНС) остается нормальной. При гипохромных анемиях снижение среднего содержания гемоглобина в эритроците более значительно, чем уменьшение среднего объема клеток. Поэтому МСНС субнормальна.

За исключением наследственного микросфероцитоза, в некоторых случаях серповидноклеточной анемии и гемоглобиноза С, МСНС не превышает 37 %. Следовательно, предельная гиперхромия встречается очень редко. Величина 37% - практически верхний предел, насыщения эритроцита гемоглобином, и дальнейшее увеличение концентрации может закончиться кристаллизацией.

Показатель MCV является наиболее информативным для исследования и диагностики анемий. МСН и МСНС несут меньшую клиническую информацию.

Взаимосвязь эритроцитарных индексов выражается формулой:

МCHC (г/л) x МСV(фл)

МСH(пг) = ------------------------------------

1000

Индексы эритроцитов при заболевании эритрона

| ЭРИТРОИДНЫЕ НАРУШЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АНЕМИИ |  | ПОЛИЦИТЕМИИ |
|  | Hb < 120 g/l RBC < 4 x 1012 l |  | Hb > 160 g/l RBC > 5 x 10 12 l |
| Микроцитарные | Нормоцитарные | Макроцитарные |  |
| MCV < 75 fl Гипохромная MCH < 24 pg MCHC < 30 g/dl | MCV = 75 - 95 fl Гипохромная MCH = 24 – 34 pg MCHC = 30 - 38 g/dl | MCV > 95 fl Гипохромная MCH > 34 pg MCHC > 38 g/dl |  |

Современные гематологические автоматы получают величины МСН и МСНС расчетным путем по программе, заложенной в процессор. При отсутствии автоматов эритроцитарные индексы удобно вычислять по номограмме Мазана.

Цветовой показатель (ЦП) - относительная величина, характеризующая среднее содержание гемоглобина в эритроците. Формула для вычисления цветового показателя имеет вид:

Гемоглобин (г/л) х 3

ЦП = ----------------------------------------

Первые три цифры содержания эритроцитов

В норме ЦП составляет 0,86-1,05. Этот показатель имеет такую же клиническую интерпретацию, как среднее содержание гемоглобина в эритроците. Однако, цветовой показатель определяется в условных единицах, поэтому имеет отвлеченное значение.

Техника подсчета клеток

Мануальные методы.

Подсчитывать количество клеток в единице объема крови можно при помощи счетных камер и в мазках крови (подсчет тромбоцитов или ретикулоцитов на определенное количество эритроцитов). По международной системе единиц (СИ) число форменных элементов в крови выражают в расчете на 1 л. При подсчете содержания клеток в мазках крови препараты готовят и окрашивают особым образом. Подсчитывают под иммерсионным объективом с использованием окошка Фонио 1000 эритроцитов и количество встречающихся клеток (тромбоцитов, ретикулоцитов и др.). Зная абсолютное число эритроцитов в 1 л крови, вычисляют содержание анализируемых клеток.

Наиболее распространен классический микроскопический метод подсчета клеток при помощи счетных камер, в частности камеры Горяева. Принцип этого способа заключается в том, что кровь разводят при помощи градуированных пипеток или меланжеров соответствующими растворами и помещают в камеру определенного объема, в которой нанесена счетная сетка. Клетки подсчитывают визуально при помощи микроскопа. Эта техника может использоваться как для подсчета эритроцитов, так и для лейкоцитов, тромбоцитов и других клеток.

Ручные методы подсчета клеток чрезвычайно трудоемки и не всегда дают достаточно точные результаты, так как при визуальном подсчете постоянно присутствует субъективный фактор. Кроме того, малейшие отклонения от правил подготовки камеры и подсчета клеток влияют на конечный результат исследования. Вместе с тем, эти методы не требуют специального оборудования, реактивов и могут быть применены практически в любых условиях.

### Автоматические методы

По сравнению с мануальной техникой автоматический подсчет - более точный метод оценки концентрации клеток. Каждый тип электронного счетчика обладает определенными особенностями, многие из них способны определять не только число клеток, но и другие гематологические показатели. Электронные счетчики могут быстро анализировать достаточно большое количество проб крови; кроме того, они сводят к минимуму технические ошибки, обычно сопровождающие мануальный подсчет, т.к. аппарат просчитывает гораздо большее число клеток.

Многие виды автоматических приборов использовались в гематологических лабораториях за последние 30 лет. Это оборудование развивалось от полуавтоматических, одноканальных счетчиков до многопараметровых анализаторов, способных определять до 26 и более гематологических показателей со скоростью 120 проб крови в час. На сегодняшний день в мире применяется около 45 различных типов счетчиков клеток крови. Помимо крупногабаритных, сложных автоматов, в небольших лабораториях используются компактные автоматические и полуавтоматические счетчики.

Использование счетчиков значительно облегчает труд работников лабораторий, повышает его производительность, а кроме того улучшает качество и точность анализов. Эти приборы производят фирмы, занимающиеся медицинским лабораторным оборудованием (Abbott, Coulter, Medical', Roche, Serono, Sysmex и др.). В последнее время достигнут достаточно высокий уровень автоматизации этих исследований, что касается всех стадий проведения анализа - от взятия исследуемой пробы до представления конечных результатов.

Наибольшее распространение получили приборы, подсчет клеток в которых основан на кондуктометрическом способе, который получил также название метода Култера. На более сложных приборах применяются оптические и радиочастотные детекторы.

Кондуктометрические счетчики

Эти приборы (например, Coulter, Sysmex, Celloscope и др.) считают клетки путем пропускания их суспензии через отверстие малого диаметра (апертуру) и определения изменений электрического сопротивления, вызванных прохождением клеток. По обе стороны от апертуры находятся электроды, через которые проходит постоянный электрический ток при наличии в сети измерительного устройства. Электрическое сопротивление клеток значительно выше по сравнению с электролитом. В тот момент, когда клетка будет проходить через микроотверстие, сопротивление в электрической цепи резко возрастет, и на приборе зарегистрируется импульс. Пропуская через апертуру строго определенное количество суспензии и регистрируя число событий, осуществляется подсчет клеток, а анализ амплитуды импульсов позволяет оценить размеры микрообъектов.

Для правильного подсчета клеток через апертуру необходимо пропустить строго определенный объем суспензии. При этом нужно также контролировать время, в течение которого этот объем проходит. Большинство гематологических счетчиков оборудованы ртутной дозирующей системой. Ртуть перемещают при помощи вакуумного насоса в U-образной трубке. Опускаясь в трубке, ртуть вызывает ток суспензии через апертуру и при движении замыкает электрические контакты, которые расположены на определенном расстоянии друг от друга. Это расстояние между двумя контактами определяет объем образца, который анализируется за один цикл измерения. Другие дозирующие устройства основаны на использовании мембранных насосов и поршневых систем (по типу шприца).

Электрические импульсы, возникающие при прохождении клеток через апертуру, усиливают и через дискриминатор направляют на счетчик с цифровой индикацией. Дискриминатор представляет собой устройство, которое пропускает импульсы только определенной заранее заданной амлитуды. Это позволяет избавиться от шумов и произвести настройку прибора на регистрацию клеток в зависимости от их размера. Кроме того, проводя несколько циклов счета при разных порогах дискриминации, можно построить кривую распределения клеток по их корпускулярному объему (типа кривой Прайс-Джойса). Большинство гематологических счетчиков имеют также контрольные устройства в виде осциллоскопа и звукового сигнализатора. На некоторых приборах даже предусмотрена возможность визуального наблюдения за микроотверстием датчика при помощи небольшого микроскопа чтобы контролировать и устранять возможные засоры.

Кондуктометрический тип счетчиков приспособлен для точного подсчета эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Для подсчета эритроцитов пробу крови разбавляют в изотоническом растворе. В последующем эту суспензию можно использовать для подсчета лейкоцитов. Поскольку в норме число эритроцитов значительно превышает количество лейкоцитов, наличие последних в растворе обычно не влияет на результат исследования. При высоком лейкоцитозе, однако, число эритроцитов может оказаться ошибочным, если не произведены поправки.

Для подсчета лейкоцитов необходимо лизировать эритроциты. Слишком высокое содержание клеток в растворе может привести к тому, что две частицы или более будут проходить через апертуру одновременно. Этот источник ошибок может быть корректирован использованием большего количества растворителя на одну пробу или электронным путем. Как правило, электронные счетчики удовлетворяют требованиям подсчета лейкоцитов, даже в случае значительной лейкопении. Подсчет тромбоцитов производят после седиментации эритроцитов или, на более новых моделях приборов, одновременно с подсчетом эритроцитов.

Кондуктометрические счетчики обладают возможностями не только подсчитывать клетки, но также измерять их объем. Зная средний объем эритроцита и содержание этих клеток в крови легко вычислить гематокрит. Автоматические счетчики определяют размер эритроцитов после их разведения в изотоническом растворе. Индексы красной крови, вычисленные из данных, определенных при помощи счетчика, более точны, чем индексы, полученные классическим путем, поскольку на них не оказывает влияния осмолярность крови.

В разработке приборов для подсчета клеток признанным лидером является фирма Coulter Electronics (США), основанная автором первого в мире гематологического счетчика (Coulter W., 1956). Кондуктометрический метод, который часто называют методом Культера, был разработан братьями Joseph а. Wallace Coulter в 1947 году. Ранние модели счетчиков Культера ( А, В, FN, ZBI) имели только одну апертуру и нуждались в использовании таблиц для корректировки совпадений клеток ( когда через апертуру одновременно проходит не одна клетка). В более усовершенствованных приборах эта поправка делается автоматически. Счетчик Культера модели S - один из первых мультиканальных приборов - автоматически аспирирует кровь и делает разведения для подсчета эритроцитов и лейкоцитов. Концентрация гемоглобина вычисляется колориметрически на лизате, используемом для приготовления раствора лейкоцитов. Эритроциты и лейкоциты подсчитываются одновременно трижды и каждая группа усредняется. Кроме того, по амплитуде импульсов определяется MCV. Прибор использует измеренные величины также для вычисления гематокрита (НСТ), МСН и МСНС. Следовательно, полученные данные включают содержание эритроцитов, лейкоцитов, концентрацию гемоглобина, вычисленный гематокрит и три эритроцитарных индекса.

Счетчик Культера модели S-Plus способен также подсчитывать число тромбоцитов в цельной крови, а модель S-Plus 11 анализирует распределение по объему эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Эти распределения могут распечатываться в виде графиков (гистограмм).

Также прибор определяет такой параметр, как ширина распределения эритроцитов по объему (RDW - red cell distribution width). Последний показатель отражает гетерогенность эритроцитов по размерам и характеризует степень анизоцитоза. Другими особенностями данного счетчика являются промывка после анализа, программа контроля качества, выставление "флагов", сигнализирующих о патологии и др.

Пропускная способность счетчика S-Plus IV составляет 140 проб в 1 ч, потребление реагентов снижено, для анализа необходимо всего 100 мкл цельной крови. Кроме того, данный счетчик производит дифференциальный подсчет лимфоцитов, гранулоцитов и мононуклеаров; он дает множество показателей, в т.ч.: содержание эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, гемоглобин, гематокрит, MCV, МСН, МСНС, показатель анизоцитоза (RDW), средний объем тромбоцитов, число лимфоцитов, гранулоцитов и моноцитов.

В последние годы получили распространение приборы, позволяющие одновременно анализировать до 18 параметров крови с определением трех популяций лейкоцитов (гранулоциты, лимфоциты, моноциты). Дифференциальный подсчет З-х групп лейкоцитов базируется на том принципе, что специальный лизирующий реагент, разрушающий эритроциты, удаляет наряду с этим большую часть межклеточной жидкости и сжимает лейкоциты. Лимфоциты подвергаются большему сжатию цитоплазмы, чем гранулоциты, моноциты, эозинофилы и базофилы. Окончательный результат включает процент и абсолютное содержание гранулоцитов, лимфоцитов и моноцитов. При этом автоматически производится взятие цельной крови и ее разведение. Это гематологические счетчики: Cоbas Micros 18 (Roche), MD-n *(Coulter), Сен-Суп 1600 (Abbott), System 9000/9020 (Serono), K-450/K-1000 (Sysmex).

Данные фиксируются в памяти прибора и могут быть распечатаны на принтере. Кроме того прибор регистрирует 3 гистограммы распределения клеток по объему (эритроциты, лейкоциты и тромбоциты).

Эти счетчики имеют два канала для детекции сигналов: один предназначен для эритроцитов и тромбоцитов, второй - для лейкоцитов. Практически на всех приборах этого класса, а их можно назвать малыми гематологическими анализаторами, используется кювета для колориметрического определения гемоглобина цианметгемоглобиновым методом, которая установлена в канале счета лейкоцитов. Эти аппараты, в отличие от одноканальных счетчиков, требуют для работы и настройки специальные реагенты, а также необходимый технический сервис.

Интерпретация параметров эритроцитов, получаемых

на гематологических счетчиках.

Для правильного клинического толкования параметров эритроцитов необходима комплексная оценка всех показателей в сочетании с другими лабораторными данными. С появлением анализаторов крови, регистрирующих множество параметров, интерпретация результатов анализа крови претерпела некоторые изменения. Некоторые из новых параметров, хотя и были приняты и используются в практике, до сих пор не имеют надежной шкалы показателей нормы. Это вносит существенные затруднения в трактовку результатов. Поскольку в настоящее время автоматизированный анализ крови становится все чаще первым этапом гематологического исследования, для врача важно уметь извлечь максимальную информацию из полученных данных.

Основные показатели, получаемые с помощью гематологических анализаторов и факторы, влияющие на их значение

WBC (white blood cells) - количество лейкоцитов крови (х109/л). Коэффициент вариации (CV) при автоматическом определении этого показателя составляет 1-3%, в то время как при ручном подсчете 6,5-15% в зависимости от числа лейкоцитов. Измерение лейкоцитов проводится после полного лизиса эритроцитов в пробе.

Возможные ошибки измерения. Ложное завышение числа лейкоцитов при автоматическом анализе возможно при наличии в крови:

• ядросодержащих красных клеток или устойчивых к лизису эритроцитов;

• агрегатов тромбоцитов;

• криоглобулинов или криофибриногена.

Наличие ядросодержащих красных клеток и агрегатов тромбоцитов в исследуемых образцах крови сопровождается в большинстве современных гематологических анализаторов появлением соответствующих "сигналов тревоги" на бланках анализов ("NRBC", "Plamb").

Ложное занижение количества лейкоцитов наблюдается в результате разрушения клеток при длительном хранении крови (более 24 часов) или грубом перемешивании.

RBC (red blood cells) - количество эритроцитов крови (х1012/л). Подсчет эритроцитов осуществляется в цельной крови (содержащей помимо эритроцитов еще и тромбоциты и лейкоциты). Поэтому измерению эритроцитов должно предшествовать соответствующее разведение крови для уменьшения интерференции со стороны лейкоцитов. Кроме того, при увеличении числа лейкоцитов ошибка оценки эритроцитов прогрессивно нарастает, при лейкоцитозе более 30 х109/л может искажаться показатель объема эритроцитов (MCV) . Коэффициент вариации для данного параметра составляет 1-2% , а для некоторых приборов - менее 1%.

Возможные ошибки измерения. Ложнозавышенные результаты наблюдаются при наличии в крови:

• гигантских тромбоцитов (с объемом более 30 фл);

• криоглобулинов

Ложное занижение результатов может быть следствием:

• агглютинации эритроцитов;

• выраженного микроцитоза эритроцитов.

HGB (hemoglobin) - концентрация гемоглобина (г/дл или г/л) в большинстве гематологических анализаторах определяется спектрофотометрически гемиглобинцианидным методом. Коэффициент вариации при этом не превышает 2% .

Возможные ошибки измерения. Завышение данного параметра наблюдается при:

• высоких лейкоцитозах (более 60 х109/л );

• присутствии нестабильных гемоглобинов (Hb S, НЬ С);

• из-за повышенной мутности сыворотки при гиперлипидемии, гипербилирубинемии, криоглобулинемии и др. причин. Различное влияние липемии на определение гемоглобина в приборах связано с техническими особенностями, а не с методологией. Величина результирующей ошибки сильно зависит от оптической геометрии прибора: размера выходного отверстия из кюветы для образцов и расстояния до фотодиода. Наиболее удачно, видимо, эта проблема решена в приборах фирмы Sysmex, поскольку влияние липемии на фотометрическое определение гемоглобина в приборах данной фирмы наименьшее.

НСТ (hematocrit) - гематокрит. В автоматических анализаторах крови НСТ представлен суммой прямо измеренных объемов эритроцитов в единице объема крови и проблемы "остаточной" плазмы не существует. Коэффициент вариации для автоматического метода - менее 1% , в сравнении с 1-2% при определении показателя методом центрифугирования.

Возможные ошибки измерения. Ложнозавышенные результаты могут наблюдаться при криоглобулинемии; присутствии гигантских тромбоцитов; гиперлейкоцитозе (30 х109/л ); гипергликемии (> 600 мг/дл).

К ложному занижению получаемых результатов приводят агглютинация эритроцитов; выраженный микроцитоз (< 36 фл) эритроцитов.

MCV (mean corpuscular volume) - средний объем эритроцита, выражается в кубических микрометрах (мкм3) или в фемтолитрах (1фл = 1мкм3). MCV определяется большинством гематологических анализаторов благодаря прямой зависимости амплитуды электрического импульса от объема клетки. Вычисляется MCV делением суммы клеточных объемов на число эритроцитов.

В то же время MCV - это средний показатель объема всей популяции клеток. Поэтому необходимо иметь в виду, что MCV может иметь нормальное значение при наличии у пациента одновременно выраженного макро- и микроцитоза. В этом случае особую диагностическую важность приобретает анализ гистограмм.

Возможные ошибки измерения. Ложное завышение MCV может происходить в случае:

• присутствия холодовых агглютининов. Агглютинаты эритроцитов воспринимаются прибором как одна большая клетка, если их размер меньше верхнего порога эритроцитарного канала. Сохранение in vitro и измерение таких проб при 37°С способствует получению правильных результатов.

• диабетического кетоацидоза вследствие гиперосмолярности плазмы. При разведении in vitro изотоническим раствором происходит быстрое набухание эритроцитов. В этом случае измерение гематокрита на гематокритной центрифуге является более точным.

Относительное снижение MCV может быть при повышенном содержании фрагментов эритроцитов в крови вследствие механического гемолиза, коагулопатии потребления и других причин.

| ##### Показатель | ##### Норма (для взрослого человека) |
| --- | --- |
| WBC (количество лейкоцитов) | 4-9 х 109 кл/л |
| RBC (количество эритроцитов) | 4-5 х 1012 кл/л |
| HGB (гемоглобин) | 12,5-17,0 г/дл |
| НСТ (гематокрит) | 45 – 55% |
| MCV (средний корпускулярный объем эритроцита) | Средний корпускулярный объем эритроцитов (MCV), также как и средний объем эритроцитов, который получают расчетным путем (из гематокрита и количества эритроцитов), выражают в кубических микронах (мкм3) или фемтолитрах (фл). В норме эти показатели почти полностью соответствуют друг другу и в среднем составляют 86-88 фл (80-95 фл). Для настройки приборов применяют специальные калибровочные микросферы, которые представляют собой стандартные частицы латекса, а также фиксированные эритроциты. Общепринятого стандарта для контроля MCV до настоящего времени нет. Гематокрит 1 мм3 MCV= ------------------------------------- Число эритроцитов в 1 мм3 (в норме составляет 86-88 мкм3 (фл)) |
| МСН (среднее содержание гемоглобина в эритроците) | Результат выражают в пикограммах (пг), норма составляет 27-31 пг. Этот показатель характеризует среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците. Он аналогичен цветовому показателю, который входит в общий анализ крови и широко используется в клинике. На основе этих индексов анемии разделяют на нормо-, гипо- и гиперхромные. Гемоглобин (г/ 100 мл) х 10 МCH = ------------------------------------------------ Число эритроцитов ( млн./мкл) (норма составляет 27-31 пг.) |
| МСНС (средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах) | Показывает концентрацию гемоглобина в среднем эритроците, т.е. соотношение содержания гемоглобина к объему клетки. Он отражает насыщение эритроцита гемоглобином и в норме составляет 30-37 г/дл. В отличие от среднего содержания гемоглобина в эритроците (МСН) МСНС не зависит от среднего клеточного объема и является чувствительным тестом при нарушениях процессов гемоглобинообразования. Гемоглобин ( г /дл) МCHC = ------------------------------ х 100. Гематокрит (%) (в норме составляет 30-37 г/дл.) |
| RDW (ширина распределения эритроцитов по объему в %) | У здоровых людей этот показатель варьирует от 11,5% до 14,5% |
| PLT (количество тромбоцитов) | 200 – 400 х 103 кл/мм3 |
| MPV (средний объем тромбоцитов) | В норме этот показатель варьирует от 7,4до 10,4 фл и имеет тенденцию к увеличению с возрастом: с 8,6 - 8,9 фл у детей 1- 5 лет до 9,5-10,6 фл у людей старше 70 лет. |
| РСТ (тромбокрит) | Отражает долю объема цельной крови, занимаемую тромбоцитами. Он аналогичен гематокриту и выражается в процентах. В норме тромбокрит составляет 0,15-0,40%. |
| PDW (ширина распределения тромбоцитов по объему | В норме этот показатель составляет 10-20%. |
| LYM (лимфоциты, % и содержание в 103 кл/мм3) | 23-40%; 1,2–3,0 х 103 кл/мм3 |
| MON (моноциты, % и содержание в 103 кл/мм3) | 2-8%; 0,1 – 0,8 х 103 кл/мм3 |
| GRA (гранулоциты, % и содержание в 103 кл/ мм3) | 51-73%; 2,0 – 6,0 х 103 кл/мм3 |

МСН (mean corpuscular hemoglobin) - среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (пг). Характеризует среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците в абсолютных единицах. Изменения МСН лежат в основе разделения анемий на нормо-, гипо- и гиперхромные. МСН - более объективный параметр, чем цветовой показатель, который не отражает синтез гемоглобина и его содержание в эритроците.

Возможные ошибки измерения. Параметр МСН является расчетным, поэтому к ложнозавышенным результатам приводят все факторы, влияющие на завышение значений гемоглобина и занижение количества эритроцитов. Ложнозаниженные результаты МСН получаются вследствие ошибок, связанных с неправильным определением числа эритроцитов (завышения их количества).

МСНС (mean corpuscular hemoglobin concentration) - средняя концентрация гемоглобина в эритроците (г/дл). Показатель МСНС отражает истинное насыщение эритроцита гемоглобином, поскольку величина среднего содержания гемоглобина в эритроците (МСН) зависит от объема клетки, а МСНС нет.

Снижение значения МСНС наблюдается при заболеваниях, сопровождающихся нарушением синтеза гемоглобина. Увеличение же параметра МСНС выше нормальных значений свидетельствует об ошибках, допущенных при измерении данной пробы (погрешности определения гемоглобина или MCV), т.к. превышение концентрации гемоглобина выше определенного физиологического уровня привело бы к разрушению (гемолизу) эритроцитов, чего не наблюдалось в данной пробе. Таким образом, данный параметр может быть использован как индикатор ошибок, допущенных на аналитическом или преаналитическом этапах работы.

Возможные ошибки измерения. Поскольку параметр МСНС является расчетным, то к ложнозавышенным результатам приводят все факторы, влияющие на завышение значений гемоглобина и занижение гематокрита (последний связан с измерением объема эритроцитов). Ложнозаниженные результаты МСНС получаются вследствие неправильного определения объема эритроцитов (завышения их значения).

Анализаторы серии "Technicon", работающие по принципу проточной цитометрии, непосредственно измеряют концентрацию гемоглобина в каждом отдельном эритроците и строят гистограммы распределения клеток не только по объему, но и по концентрации гемоглобина. При этом не только возрастает точность определения этого параметра, но и вводится новый показатель - ширина распределения эритроцитов по концентрации гемоглобина (HDW -hemoglobin distribution width), который характеризует гетерогенность эритроцитарного пула.

RDW (red cell distribution width) - показатель гетерогенности эритроцитов по объему, характеризует степень анизоцитоза. Этот показатель вычисляется большинством современных гематологических анализаторов, как коэффициент вариации объема эритроцитов:

SD

RDW (%) = ——— х 100,

MCV

где SD - стандартное среднеквадратическое отклонение объема от среднего значения. RDW определяет величину колебания эритроцитов по объему, по этому параметру анизоцитоз улавливается прибором значительно быстрее, чем при визуальном просмотре мазка крови. Оценка степени анизоцитоза под микроскопом сопровождается целым рядом ошибок. При высыхании в мазках диаметр эритроцитов уменьшается на 10-20%. В толстых препаратах он меньше, чем в тонких. В то же время показатель RDW характеризует колебания объема клеток внутри популяции и не связан с абсолютной величиной объема эритроцитов. Поэтому при наличии в крови популяции эритроцитов с измененным, но достаточно однородным размером (например, микроциты), значения RDW могут быть в пределах нормы (11,5-14,5%).

PLT (platelet) - количество тромбоцитов (х109/л). В отличие от ручного подсчета тромбоцитов, где проводится предварительный лизис эритроцитов, автоматические счетчики крови анализируют тромбоциты и эритроциты в одной камере без предварительной обработки. Это создает проблему дифференцирования больших форм тромбоцитов (макротромбоцитов) и сравнимых с ними по объему эритроцитов (микроцитов), их фрагментов (шизоцитов), а также отшнуровавшихся фрагментов цитоплазмы лейкоцитов (клеточный дебрис).

Существует несколько механизмов, предупреждающих подсчет одних элементов вместо других. Например, в приборах, использующих кондуктометрический метод, анализируется не только высота электрического импульса, но и его форма. Существует система дискриминаторов, определяющих высоту электрического сигнала, пропорциональную размеру частицы и ширину (длительность) импульсов. Все импульсы, соответствующие размерам частиц от 1,8 до 30,0 фл подсчитываются как тромбоциты. Если амплитуда импульса превышает 30,0 фл, то выводится на экран сообщение "Micro RBC", либо "Macro PLT". При этом прибор автоматически проводит коррекцию количества тромбоцитов и выдает их истинное значение.

Возможные ошибки измерения. Ложное занижение числа тромбоцитов может давать агрегация или агглютинации тромбоцитов при наличии тромбоцитарных агглютининов и прилипании тромбоцитов к лейкоцитам (тромбоцитарный "сателлизм"). Агрегация тромбоцитов особенно выражена при взятии крови с использованием гепарина в качестве антикоагулянта. Большинство исследователей предлагают использовать только один стандартный антикоагулянт – К-ЭДТА в концентрации 1,5-2,2 мг на 1 мл крови. Однако и это не спасает от появления артефактов. При наличии аутоантител к тромбоцитам ЭДТА индуцирует агрегацию тромбоцитов, что проявляется псевдотромбоцитопенией. Тщательно выполненный подсчет тромбоцитов методом фазово-контрастной микроскопии обычно используется в качестве референтного метода, но он характеризуется большим коэффициентом вариации 7-23%. Для большинства современных гематологических анализаторов коэффициент вариации этого показателя не превышает 2-4%.

MPV (mеаn platelet volume) - средний объем тромбоцитов выражается в фемтолитрах (фл) или мкм3. В норме этот показатель варьирует от 7,4 до 10,4 фл и имеет тенденцию к увеличению с возрастом: с 8,6 - 8,9 фл у детей 1-5 лет до 9,5-10,6 фл у людей старше 70 лет. "Молодые" кровяные пластинки имеют больший объем, поэтому при ускорении тромбоцитопоэза средний объем тромбоцитов возрастает. Увеличение среднего объема тромбоцитов наблюдается при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре, гипертиреозе, атеросклерозе, сахарном диабете, у курильщиков и лиц, страдающих алкоголизмом. Преходящая макротромбоцитемия описана у рабочих, контактирующих с асфальтовыми испарениями, лиц, работающих с ракетным топливом. Крупные тромбоциты с аномальной морфологией появляются при миелопролиферативных заболеваниях. Уменьшение этого показателя отмечается после спленэктомии и при синдроме Вискотта-Олдрича. В течение первых двух часов после взятия крови с ЭДТА происходит набухание тромбоцитов с изменением их объема и соответственно увеличение MPV.

PDW (platelet distribution width) - ширина распределения тромбоцитов по объему измеряется в процентах (коэффициент вариации тромбоцитометрической кривой) и количественно отражает гетерогенность популяции этих клеток по размерам (степень анизоцитоза тромбоцитов). В норме этот показатель составляет 10-20%. Изменяется при миелопролиферативных заболеваниях.

РСТ (platelet crit) - тромбокрит) является параметром, который отражает долю объема цельной крови, занимаемую тромбоцитами, выражается в процентах. В норме тромбокрит составляет 0,15-0,40%.

Диагностическое значение этих тромбоцитарных индексов в настоящее время не определено.

Гистограммы распределения эритроцитов и тромбоцитов по объему

Дополнительную информацию дают гистограммы распределения эритроцитов (рис.1) и тромбоцитов (рис.2) по объему, которые наглядно иллюстрируют распределение клеток по размерам и позволяют выявить аномальные популяции: микроцитов и макроцитов, охарактеризовать степень анизоцитоза. Распределение эритроцитов по объему у здоровых людей имеет унимодальный характер. У пациентов с холодовыми агглютининами RDW и MCV обычно повышены, а эритроцитарная гистограмма показывает бимодальную клеточную популяцию, состоящую из "нормальных" эритроцитов и агглютинированных клеток с увеличенным почти вдвое объемом. Бимодальная гистограмма может встречаться у пациентов с анемией после гемотрансфузий, на фоне лечения ЖДА и В12-дефицитной анемии. Гетерогенность популяции эритроцитов при изучении мазка крови не всегда хорошо различима.

| Рис.1 Нормальная эритроцитарная гистограмма |  | Рис.2Нормальная тромбоцитарная гистограмма. |
| --- | --- | --- |

В норме тромбоцитарная кривая характеризуется унимодальностью и при выявлении аномального распределения тромбоцитов следует анализировать окрашенный мазок крови.

Использование величин RDW и MCV

в дифференциальной диагностике анемий

|  | RDW НОРМАЛЬНЫЙ | RDW ВЫСОКИЙ |
| --- | --- | --- |
| MCV НИЗКИЙ | Талассемия | Дефицит железа |
|  | Гемотрансфузия | Бета-талассемия |
|  | Химиотерапия | Гемоглобин – Н |
|  | Злокачественные новообразования | Фрагментация эритроцитов |
|  | Геморрагии |  |
|  | Старческий сфероцитоз |  |
|  | Посттравматическая спленэктомия |  |
| MCV НОРМАЛЬНЫЙ | Норма | Гемотрансфузия |
|  | Хронические заболевания | Начальный этап железо- , В12-, или фолиеводефицитной анемии |
|  |  | Гомозиготная гемоглобинопатия |
|  |  | Миелофиброз |
|  |  | Сидеробластная анемия |
| MCV ВЫСОКИЙ | Апластическая анемия | Фолиеводефицитная анемия |
|  | Заболевания печени | В12-дефицитная анемия |
|  |  | ###### Холодовая агглютинация |
|  |  | Гемолитическая анемия |
|  |  | химиотерапия |

Квалифицированная интерпретация полученных результатов позволяет диагностировать и определить характер анемии, ориентировать врача на проведение дополнительных исследований, таких как определение сывороточного железа, ферритина, витамина В12. Это очень актуально, учитывая, что распространенность железодефицитных состояний у женщин детородного возраста и детей в некоторых регионах России достигает 30-60%, а по данным ВОЗ число лиц с дефицитом железа в мире составляет 500 - 600 млн. человек (Lechner К./ Gadner Н., 1993).

Железо относится к разряду так называемых облигатных микроэлементов и является необходимым биохимическим компонентом в процессах транспорта кислорода и тканевого дыхания, роста и пролиферации клеток, в обеспечении иммунологической резистентности организма. Известно существование двух форм дефицита железа: латентного (дефицит железа без анемии) и железодефицитной анемии (ЖДА). Обе формы являются причиной снижения трудоспособности у взрослых, повышения восприимчивости к острым респираторным вирусным инфекциям у детей, вызывают задержку их роста и развития. В соответствии с этим, важное значение имеет своевременная диагностика ЖДА, мониторинг в процессе лечения и профилактика железодефицита у населения, особенно у беременных женщин. Для оценки состояния метаболизма железа в клинической практике наиболее часто используются такие показатели, как содержание сывороточного железа, общей железосвязывающей способности, насыщение трансферрина железом и содержание ферритина в сыворотке крови. В зависимости от формы железодефицита и стадии железодефицитной анемии эти показатели, также как и гематологические параметры, могут быть различны. Преимуществом автоматического анализа крови является возможность получения не только количественных показателей, но и данных о распределении клеток по объему в виде гистограмм.

В начальной стадии ЖДА количество эритроцитов находится в пределах нормы, а содержание гемоглобина может быть на нижней границе нормы или сниженным, что отражает нормальную пролиферативную активность костного мозга в ответ на недостаток железа в организме. По данным, полученным С.А.Луговской и соавт. (1996) на гематологическом счетчике Система 9000.(Serono), это сопровождается незначительным уменьшением MCV при нормальном RDW, что свидетельствует о преобладании однородных клеток с малым объемом. Эритроцитарная гистограмма имеет обычную форму и лишь смещается влево (рис.3).

Рис 3. Железодефицитная анемия (начало заболевания)

По мере дальнейшего нарушения процессов гемоглобинообразования происходит еще большее снижение MCV, МСН, МСНС, увеличение RDW. Эритроцитарная гистограмма приобретает вид одиночного, широкого пика, значительно сдвинутого влево (рис.4), а на тромбоцитарной гистограмме появляется второй пик в области 30-38 фл, соответствующий микроэритроцитам.

Рис. 4.  Железодефицитная анемия (разгар заболевания)

Рис. 5.

При длительном течении ЖДА происходит дальнейшее снижение МСН, МСНС, в то время как MCV может несколько увеличиваться, поскольку является усредненным показателем объема эритроцитов, а RDW резко повышается. Эритроцитарная гистограмма характеризуется двумя пиками, отражающими присутствие двух популяций клеток - микро- и макроцитов. На фоне лечения ЖДА препаратами железа происходит нормализация HGB, МСН, МСНС, однако RDW остается увеличенным. Эритроцитарная гистограмма характеризуется широким основанием за счет разнородности эритроцитов по объему (рис.3). Изменения гематологических показателей коррелируют со снижением сывороточного железа, насыщением трансферрина сыворотки, повышением общей железосвязывающей способности и сниженным сывороточным ферритином. Вместе с тем, латентный дефицит железа характерными изменениями со стороны эритроцитов не проявляется и может быть диагностирован только на основании результатов исследований параметров метаболизма железа.

Помимо железодефицитной анемии, эритроцитарная гистограмма с двумя пиками эритроцитов между 50 и 140 фл, указывающих на присутствие гетерогенной популяции клеток, может наблюдаться после гемотрансфузий.

При В12-дефицитной анемии в результате замедления процессов синтеза ДНК и деления клеток образуется популяция эритроцитов с резко увеличенным объемом. Эритроцитарная гистограмма растянута, смещена вправо в зону макроцитов, чему соответствует повышение RDW и MCV при низких показателях ВВС, HGB, Нt, высоком МСН и нормальной МСНС. Диагноз В12-дефицитной анемии подтверждается исследованием миелограммы, определением в сыворотке крови концентрации витамина В12 или фолиевой кислоты. Имеет значение морфологическое исследование периферической крови (макроцитоз, гиперхромия, тельца Жолли, базофильная пунктация эритроцитов, гиперсегментация нейтрофилов).

При хронической почечной недостаточности анемия, в патогенезе которой лежит нарушение синтеза эритропоэтина, часто имеет нормохромный, нормоцитарный характер с нерезко выраженным анизоцитозом. Подобные изменения могут наблюдаться при острых кровопотерях, гемолизе, на фоне химиотерапии.

При рефракторной сидеробластной анемии на фоне нормохромной нормоцитарной анемии отмечается резкое увеличение RDW, что отражается в растянутой с широким основанием эритроцитарной гистограмме. При исследовании окрашенного мазка наблюдается выраженный смешанный анизоцитоз за счет присутствия микроцитов, макроцитов, мегалоцитов, овалоцитов, мишеневидных эритроцитов, шизоцитов. Диагноз подтверждается исследованием пунктата костного мозга с цитохимической окраской на сидеробласты. Таким образом, автоматизированный анализ крови больных с различными видами анемий должен дополняться морфологическим исследованием мазков крови, а затем необходимыми биохимическими, иммунологическими методами исследования.

Причины возможных ложных результатов

| #### Параметр | Ложное повышение | Ложное понижение |
| --- | --- | --- |
| Лейкоциты | Криоглобулинемия | Тромбы |
|  | Миелома |  |
|  | Ядросодержащие красные кровяные клетки |  |
|  | Агрегаты тромбоцитов |  |
|  | Нелизированные эритроциты |  |
| Эритроциты | Криоглобулинемия | Агглютинация эритроцитов |
|  | Гигантские тромбоциты | Тромбы |
|  | Высокий (>50.000) лейкоцитоз | Гемолиз (in vitro) |
|  |  | Микроцитоз |
| Гемоглобин | >10% карбоксигемоглобина |  |
|  | Криоглобулинемия | Тромбообразование |
|  | Гемолиз (in vivo) |  |
|  | Гипербилирубинемия |  |
|  | Миелома |  |
|  | липидемия |  |
| Гематокрит (автоматический метод) | Криоглобулинемия | Агглютинация эритроцитов |
|  | Гигантские тромбоциты | Тромбы |
|  | Высокий (>50.000) лейкоцитоз | Гемолиз (in vitro) |
|  | Гипергликемия (>600mg/dl) | Микроцитоз |
| Средний объем эритроцитов | Агглютинация эритроцитов | Криоглобулинемия |
|  | Высокий (>50.000) лейкоцитоз | Гигантские тромбоциты |
|  | Гипергликемия (>600mg/dl) | Гемолиз (in vitro) |
|  |  | Микроцитоз |
|  |  | Набухание эритроцитов |
| Среднее содержание гемоглобина | Высокий (>50.000) лейкоцитоз | Ложно-заниженный результат гемоглобина |
|  | Ложно завышенный результат гемоглобина | Ложно-завышенный результат эритроцитов |
|  | Ложно заниженный результат эритроцитов |  |
| Средняя концентрация гемоглобина | Агглютинация эритроцитов | Высокий (>50.000) лейкоцитоз |
|  | Тромбообразование | Ложно-завышенный гемоглобин |
|  | Гемолиз (in vivo и in vitro) | Ложно-завышенный гематокрит |
|  | Ложно-завышенный гемоглобин |  |
|  | Ложно-завышенный гематокрит |  |
| Тромбоциты | Криоглобулинемия | Тромбообразование |
|  | Гемолиз (in vivo и in vitro) | Гигантский тромбоциты |
|  | Микроцитоз | Агрегаты тромбоцитов |
|  | Включение эритроцитов |  |
|  | Фрагменты лейкоцитов |  |

При эритремии, на фоне повышенного содержания эритроцитов, гемоглобина и гематокрита отмечаются изменения со стороны эритроцитарных индексов, сходные с железодефицитной анемией, т.е. снижение MCV, МСН, МСНС и увеличение RDW, а эритроцитарная гистограмма смещена в зону микроэритроцитов. Поскольку основным методом лечения этих больных является кровопускание, многократные потери крови ведут к развитию дефицита железа в организме. В связи с этим актуальным является ранняя диагностика развития этого состояния, что и позволяет осуществить автоматизированный анализ крови.

По данным зарубежных авторов, в большинстве случаев железодефицитной анемии RDW становится выше нормы раньше, чем изменяются остальные параметры (MCV и гемоглобин). Предлагается изолированное снижение RDW расценивать в качестве раннего предположительного признака развития дефицита железа (Бессман Дж.Д., 1989; Wintrobe М.М., 1993). Кроме того, этот показатель может оказывать помощь при дифференциальной диагностике микроцитарных анемий. Так, у пациентов с малой β-талассемией отмечается низкий MCV, а показатель RDW обычно нормален, тогда как при дефиците железа MCV - низкий, а RDW - высокий.

Использование современных гематологических счетчиков позволяет быстро, с более высокой точностью и воспроизводимостью, чем при мануальных методах, оценить состояние кроветворной системы, определить направление дальнейшего исследования, оценить динамику изменений красной крови в процессе проводимой терапии. Пока рано говорить, какое место будет занимать новая аппаратная технология в диагностической гематологии, но, вероятно, она вытеснит или дополнит многие аспекты традиционного исследования мазка крови.

Дифференциальный подсчет лейкоцитов

Дифференциальный подсчет лейкоцитов заключается в регистрации всех встречающихся в поле зрения лейкоцитов раздельно по их принадлежности к тем или иным группам. Необходимо учитывать, что в мазке крови форменные элементы распределяются неравномерно. По краям препарата чаще встречаются моноциты и эозинофилы, а по середине - лимфоциты. Поэтому передвигать стекло надо в определенном порядке. Для подсчета лейкоцитов в обычно приготовленном мазке пользуются специальным методом, а именно: просматривают несколько полей зрения в одном направлении, затем изменяют направление и подсчитывают такое же количество полей зрения и снова изменяют направление (вдоль края, к центру, параллельно краю, к краю стекла и т.д.)

Обязательным является использование иммерсионной системы, так как обычные неиммерсионные объективы не дают достаточной четкости изображения и могут быть полезны только для "обзорных" просмотров. Чаще всего применяют объектив 90 х1,25.

МИ (масляная иммерсия) и окуляр 7х или 10х. Иммерсионный объектив 70х обладает более широким полем зрения и очень удобен для анализа формулы крови, хотя и обладает меньшей разрешающей способностью. Для регистрации клеток используют лабораторный одинадцатиклавишный счетчик СЛ-1 либо другие клавишные счетчики. В том случае, если не обнаружено отклонения от нормы, рекомендуется подсчитывать 100 клеток. При обнаружении патологии необходимо анализировать не менее 200 клеток, при этом особое внимание обращается на качественные изменения в эритроцитах и цитологическую структуру белых кровяных телец. Данные анализа лейкоформулы при подсчете на мазках в гематологии традиционно принято выражать в процентах, хотя необходимо всегда помнить об абсолютном содержании клеток.

При мануальном дифференциальном подсчете имеются 3 главных источника ошибок: неравномерное распределение клеток в препарате, неправильное распознавание клеток и статистическая погрешность. В первом случае имеет значение соблюдение правил передвижения препарата при дифференциальном счете клеток. Плохо приготовленный или плохо покрашенный мазок - основная причина ошибок, связанных с неправильным распознаванием клеток.

Наибольшая погрешность, однако, связана с тем, что подсчитывается малое количество клеток в образце - 100 или, в лучшем случае, 200. Увеличить количество регистрируемых клеток не представляется возможным, так как это сразу снизит производительность лаборатории.

В этом отношении чрезвычайно точны проточные гематологические счетчики, т.к. они анализируют, как правило, около 10 тыс. клеток, что на два порядка превышает возможности ручного подсчета.

В качестве примера гематологического анализатора можно привести особенности работы  на анализаторе МЕДОНИК СА 530. СА 620 (Швеция).

Качество результатов исследования крови на гематологическом анализаторе определяются следующими факторами:

- точностью дозирования цельной или разведенной крови;

- точностью дозирования изотонического раствора при проведении процедуры разведения крови;

- точностью определения объема суспензии, пропущенного через датчики подсчета клеток;

- точностью самого подсчета клеток;

- точностью определения размеров клеток;

- корректностью математических методов обработки первичных результатов измерений.

Частичная дифференцировка лейкоцитов

Для работы на приборе подбирается такая композиция растворителя и гемолитика, что различные формы лейкоцитов претерпевают изменения размеров в разной степени и, благодаря этому, могут разделяться кондуктометрическим методом. На рис. 6 показана гистограмма распределения лейкоцитов по объему, которая при этом получается. Область малых объемов (35-90 фл) формируется лимфоцитами, которые под действием гемолитика значительно уменьшаются в объеме. Нейтрофилы, напротив, расположены в области больших объемов (120-400 фл). Между двумя пиками имеется зона так называемых "средних лейкоцитов" (90-120 фл), в которую попадают моноциты, базофилы, эозинофилы и плазматические клетки.

Рис. 6. Распределение лейкоцитов по объему при лизировании обычным гемолитиком (а) и при лизировании дифференцирующим гемолитиком (б)

Размер таких трансформированных частиц не соответствует размерам клеток при визуальном просмотре их в окрашенном мазке крови.

Таблица.

Соотношение размеров клеток в окрашенных мазках крови  и в приборах после обработки их лизирующим реагентом

| Тип клеток | Размер клеток при визуальном анализе мазков крови | Размер клеток после обработки лизатом |
| --- | --- | --- |
| Лимфоциты | наименьший | наименьший |
| Базофилы | средний | средний |
| Эозинофилы | средний | средний |
| Моноциты | наибольший | средний |
| Нейтрофилы | средний | наибольший |
| Патологические формы клеток | различный | различный* |
| * Дальнейшая идентификация патологических форм клеток проводится путем анализа формы гистограммы и сигналов тревоги. |  |  |

Высокотехнологичные гематологические анализаторы

Эти гематологические анализаторы способны осуществлять  дифференцированный счет лейкоцитов по 5-ти основным категориям: нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты и лимфоциты. Кроме того данные приборы обладают системой "сигналов тревоги", предупреждающей оператора о наличии в исследуемых образцах крови патологических клеток. Принципы, сложенные в основу пятичленной дифференцировки лейкоцитов, различаются у разных производителей.

Трехмерный анализ дифференцировки лейкоцитов - VCS.

VCS-технология является запатентованным методом дифференцировки лейкоцитов в анализаторах фирмы Bekman- Coulter (США-Франция). Технология VCS (Voluine - Conductivity -scatter) включает в себя одновременный компьютерный анализ клеток по трем направлениям:

обьем (Volume), электропроводность (Conductivity) и дисперсия лазерного света (Scatter).

Основные характеристики, оцениваемые данным методом:

• Объем клеток (Volume), определяется сопротивлением (импедансом) для тока низкой  частоты.

• Электропроводность клеток (Conductivity), оценивается при прохождении тока высокой частоты. Значение электропроводности определяется величиной и плотностью внутренних структур клетки. По результатам математически рассчитывается структурная электропроводность для каждой клетки. Клетки с высоким ядерно-цитоплазматическим соотношением (например, лимфоциты) имеют низкое значение структурной электропроводности, тогда как клетки с большим объемом цитоплазмы (низкое ядерно-цитоплазматическое соотношение, например, нейтрофилы) характеризуются повышенной структурной электропроводностью.

• Способность клеток рассеивать лазерный луч (Scatter - дисперсия света). Клетки, проходя через поток лазерных лучей, взаимодействуют с ним, в результате чего происходит отражение, поглощение и рассеивание световых лучей. Монохроматический лазерный луч, сталкиваясь с клетками крови, отклоняется на угол, пропорциональный размеру клетки и внутриклеточных компонентов. Поскольку светорассеивание определяется как поверхностными свойствами, так и внутренней структурой клетки, оптические системы используются при дифференцировке лейкоцитов. Свет, рассеянный под средними углами, несет комбинированную информацию о размере клеток, ее гранулярности, поверхностной топографии и отражательной способности. После математической обработки данных светорассеивания и импеданса формируется величина нормированной (на величину объема) рассеивающей способности.

Полученные по трем каналам данные с помощью электроники комбинируются и анализируются, в результате чего происходит распределение клеток по дифференцировочным кластерам и, таким образом, лейкоциты разделяются на пять основных популяций: лимфоциты, моноциты, нейтрофилы, эозинофилы и базофилы. Клеточные кластеры размещаются на цветной объемной диаграмме, где по оси Х - нормированная рассеивающая способность, по оси Y - объем клеток, по оси Z - структурная электропроводимость. Результатом отображения данного объемного графика на плоскости является лейкоцитарная скетеграмма, на которой каждый тип клеток (лимфоциты, моноциты, нейтрофилы, эозинофилы) имеет свою зону расположения.

Angle Polarized Scatter Separation - мультипараметрическая система лазерного светорассеивания - регистрация интенсивности рассеивания клетками поляризованного лазерного луча под разными углами. Этот метод заключается в компьютерном анализе дисперсии лазерного счета клетками крови. Рассеивание клеткой поляризованного лазерного луча под разными углами дает сведения о таких ее свойствах как:

• размер клеток - для чего оценивается прохождение поляризованного лазерного луча под малым углом рассеивания (0°),

• структура и степень сложности клеток - оценивается по анализу рассеивания поляризованных лазерных лучей, направленных под углом до 7°,

• ядерно -цитоплазматическое соотношение - оценивается по анализу рассеивания поляризованных лазерных лучей, направленных под углом до 10°,

• оценка формы клеточного ядра - осуществляется благодаря анализу светорассеивания поляризованных лазерных лучей под углом 90°,

• для оценки клеточной зернистости и дифференцировки эозинофилов используется оценка светорассеивания деполяризованного луча под углом в 90°.

Измерение активности пероксидазы в лейкоцитах – PEROXchannel

В приборах фирмы Bayer (Technicon серии Н, ADVIA) разработан принцип жидкостной цитохимии - реакции на пероксидазу.

Использование данной реакции связано с различной активностью ее в лейкоцитах. Так, эозинофилы и нейтрофилы имеют интенсивную пероксидазную активность, моноциты - слабую, в лимфоцитах она не выявляется. Приборы одновременно измеряют абсорбцию и дисперсию видимого света.

Проточная цитохимическая техника включает регистрацию рассеянного и поглощенного светового луча. В лейкоцитарном канале после лизиса эритроцитов и стабилизации лейкоцитов последние окрашиваются цитохимически с выявлением в них активности пероксидазы. Далее лейкоциты дифференцируют по двум признакам: размеру клеток, определяемому методом рассеивания лазерного луча, и пероксидазной активности - по поглощению клеткой светового потока. Дифференцировка базофилов от других гранулоцитов проводится в базо-канале.

Цитоплазма всех лейкоцитов за исключением базофилов подвергается лизису после обработки пробы специфическим лизатом. Затем в канале осуществляется измерение дисперсии лазерного света под углами 2°-3° и 5°-15°, что позволяет отличить и подсчитать неразрушенные клетки (базофилы) от голых ядер. Последние разделяются на 2 группы в зависимости от размера ядер:

- округлые, образованные после лизиса моноцитов, лимфоцитов, бластов и других клеток с округло-овальной формой ядра

- и сегментированные после лизиса нейтрофилов и эозинофилов.

Сравнивая информацию, получаемую с Регох и Baso каналов, компьютер осуществляет дифференцировку лейкоцитов на 5 основных популяций, а также сигнализирует в виде флагов о присутствии в крови реактивных лимфоцитов, молодых форм гранулоцитов, бластов, эритробластов.

Специфический химический лизис лейкоцитов

Метод дифференцирующих лизатов основан на предварительной обработке лейкоцитов реактивами, осуществляющими лизис всех клеток, за исключением одной определенной популяции (например, эозинофилов или базофилов), с последующим дискриминантным анализом всех элементов по размеру и сложности структуры.

В анализаторах фирмы ТОА (серии Sysmex) для дифференцировки лейкоцитов используется комбинация кондуктометрического (DC), радиочастотного (RF) методов с принципом дифференцировочных лизатов (специфический химический лизис). На основе кондуктометрического и радиочастотного методов происходит дифференцировка лейкоцитов на три основных класса: гранулоциты, моноциты и лимфоциты. Базофилы и эозинофилы определяются в отдельных каналах методом дифференцирующих лизатов. Кроме того, приборы оборудованы каналом для выделения молодых гранулоцитов (большие незрелые клетки) и атипичных лимфоцитов.

Литература:

- Кишкун А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 800 с.

- Почтарь М. Е.  Некоторые вопросы контроля качества работы гематологических анализаторов.    Клиническая лабораторная диагностика, № 3, 2007 34-38 с.

- Практическая и лабораторная гематология / С.М. Льюис, Б. Бэйн, И. Бэйтс; пер. с англ. под ред. А.Г. Румянцева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 672с.